电子支气管镜清洗消毒工作站参数要求

▲1、内镜清洗消毒工作站必须符合中华人民共和国国家标准GB 4793.1-2007、GB/T 14710-2009、GB/T18268.1-2010以及中华人民共和国医药行业标准YY0992-2016、YY/T0734.1-2009的要求。提供注册检验报告佐证。

▲2、内镜清洗消毒工作站电气安全必须符合中华人民共和国国家标准GB4793.1-2007和IEC61010-040:2005。电磁兼容必须符合中华人民共和国国家标准GB/T18268.1-2010的要求。提供注册检验报告佐证。

▲3、清洗槽

3.1、清洗槽由内镜专业洗消槽组成，分别为初洗槽、酶洗槽、漂洗槽、消毒槽和终末漂洗槽组成，槽体表面光亮平滑、坚固耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、使用寿命长。提供材质的检测报告佐证。

3.2、台面采用内倾斜式防泛水设计，避免流水污染柜门或室内地面。

3.3、台面离地高度≥880mm，台面前端采用大弧形设计，支撑位合理舒适，符合人体工程学设计。

3.4、单方槽外尺寸≤长600mm×宽660mm、双方槽外尺寸≤长1200mm×宽660mm、直角转角槽外尺寸≤长690mm×宽690mm、扇形转角槽尺寸≤长815mm×宽815mm。

▲4、干燥台

4.1、干燥台采用进口ABS材料分段吸塑成型。槽体表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、使用寿命长，既美观又能保护内镜。

4.2、长度尺寸≤1200mm，宽度≤660 mm。

4.3、干燥台配置空气过滤减压装置，压力显示装置，显示精度为≤0.02MPa，空气过滤器能过滤直径≥0.3μm的微粒。提供注册检验报告佐证。

▲5、功能背板及柜体，要求表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、使用寿命长。

▲6、微电脑控制器

6.1、采用单片机微电脑控制，采用LED液晶显示屏，显示清晰直观。

6.2、触摸式按键，多种功能控制由菜单支持选用和调整，操作简易、方便。

6.3、各个程序运行时间均可调，程序运行时具有倒计时显示，运行结束有声讯提示信号。

▲7、多功能灌流器/水气灌注器

7.1、用于清洁内镜内管道残留的污物、水、酶液、消毒液等，以达到清洁内镜内管道的目的，灌流装置流量3.2L/min。提供检测报告佐证。

▲8、酶液/消毒液灌注器

8.1、用于内镜内管道酶液、消毒液的循环灌流，以达到清洗或消毒内镜内管道的目的。

8.2、快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，耐磨、防腐蚀，使用方便快捷，单手可操作。

8.3、内置灌流管耐酸碱、耐高温、耐腐蚀。

8.4、消毒槽的内灌流装置与外循环装置分别采用独立循环泵，以保证消毒强度及效果。

▲9、防护槽盖

9.1、酶洗槽、消毒槽配有保护透明槽盖，清洗消毒过程可见。

9.2、减少清洗液、消毒液在空气挥发，节省消毒液洗液，保护医务人员健康。

▲10、高压气泵

10.1、工作方式：采用静音气泵，噪音＜58db。

10.2、电压：AC220V、50Hz，功率：≤600W。

10.3、排气量：118L/min，最大压力：0.8Mpa。

10.4、压力稳定，带有油水分离器的功能，能分离空气中的油污、水分，提高气体的清洁度。

10.5、采用优质气动部件及PU供气管路，承压强，使用寿命长。

▲11、高压水气枪

11.1、采用SUS304不锈钢材质，耐酸碱、耐腐蚀、手握舒适耐用。

11.2、可配不同口径喷嘴，适用于不同类型内镜管道。

11.3、设有专用安全防震环，避免管路不畅，高压水冲破内镜管壁。

▲12、水处理器

12.1、采用三级过滤保障内镜清洗用水的质量。

12.2、终末漂洗采用1μm及0.22μm精密滤芯过滤，滤芯定期更换。

▲13、供排水管路，供水管路耐热、耐压、流速快、使用寿命长。

▲14、所有供电系统都经过漏电和负载保险开关，保护使用人员的安全。开关和插座都设有防水保护装置。

- ▲15、内镜存储柜：

15.1、垂直悬挂式，可挂2条以上内镜，适合不同品牌内镜及附件的存储；

15.2、钢化玻璃柜门，可随时查看内部储存状况；

15.3、内胆采用高分子材料整体成型，表面光滑、易清洁；

15.4、配连接头连接内镜内管道，同时对内镜外壁及内管道进行干燥；

15.5、隐藏式紫外线循环风消毒，保证进内胆空气洁净；