**SBC-2024-85经皮测胆仪**

**设备功能要求、配置说明及技术需求**

1、检测方式：正反光；蓝、绿光比较。

2、屏幕显示彩色大屏幕 LCD 大字符显示，可快速读取测量数值，方便夜间检测。

3、测量范围：0.0~35.0mg/dl或0.0~595μmol/L。

4、测量精度：±1.5mg/dl或±25.5μmol/L 。

5、校验盘：对白色屏显示0.0或0.1，对黄色显示20.0±1

6、存储及查询功能：可存储>999条测量记录，数据可随时重测及回放。

7、省电模式；无操作自动关机。

8、光源：LFD 光源。

9、亮度调节：屏幕亮度多级调节。

10、平均值计算：自动计算多次的平均值，当前值和平均值同时显

示。

11、单位：可同时显示mg/d1和 μmol/L的当前值和平均值；

12、快速充电:高效充电，一次充电可测量 1000 次以上。