多功能医用创口清洗机功能要求与技术参数  
1.清水冲洗功能：使用压力可调的清水冲洗伤口。  
2.清水冲洗加热功能：使用清水冲洗伤口时，可实现清水加热功能。  
3.清洗液冲洗功能：使用清洗液冲洗喷洒伤口。  
4.交替冲洗功能：清水冲洗和清洗液冲洗在预设的程序下自动交替冲洗。  
5.喷头可调功能：使用可调式喷头，可实现冲洗过程中冲洗面积的调节。  
6.打印功能：打印创口冲洗记录单。  
7.可显示和设置冲洗流量及清水冲洗温度；  
8.可显示及设置工作模式，显示当前模式的时间；  
9.产品为壁挂式，产品尺寸36cmx15cmx50cm（长宽高）  
10. 清水冲洗性能指标  
(1) 清水流量在350 ml/min～1000 ml/min范围内可调，流量调节精度±200ml/min。  
(2) \*清水最大流量时扬程大于1600mm,清水最小流量时,扬程大于100mm。  
(3) 清水出水温升大于20℃。  
(4) 清水温度可在26 ℃～36 ℃范围内可调，调节精度±3℃。  
11. 清洗液冲洗性能指标  
(1) 清洗液流量大于100 ml/min。  
(2) 清洗液扬程大于800mm。