**SBC-2024-183双极电凝**

**设备功能要求、配置说明及技术需求**

1. 主要技术参数：
	1. 双极电凝：

双极脚控电凝：≥60W

双极自动电凝：≥60W

* 1. 主频：≥400KHz
	2. 额定输入功率：≤700VA
1. 特征：
	1. 具有双极自动功能及输出时间时控技术、双极脚控输出功能。
	2. 具有输出功率自动补偿功能。
	3. 具有记忆功能。
	4. 低电压输出技术。
2. 安全性能：
3. 自动检测吸收高频漏电流。
4. 自动保护短路输出。
5. 自动自检。