**SBC-2024-L18药品贮存医用阴凉冰箱**

**设备功能要求、配置说明及技术需求**

1、样式：立式，三玻璃门。

2、有效容积≥1500L。

3、外部尺寸（宽\*深\*高mm）：1800\*900\*2000左右。

4、控温：高精度电脑温度控制系统，箱体内置精密温、湿度传感器，确保箱内温度保持在8~20℃，湿度保持在35%~75%RH范围内，温湿度控制范围符合GSP要求。

5、高亮度数码显示，箱内温度、湿度双屏分区独立显示，调节增量为0.1℃，温度显示精度0.1℃，湿度显示精度1%RH。

6、标配一键除霜功能，可切换手动和自动两种模式，有效解决箱内结霜问题。

7、完善的声光报警功能：具有高温、低温、高湿度、低湿度、传感器故障报警等多种声光双重报警功能，药品存放更安全。