- SBC-2025-290二氧化碳培养箱

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 1.工作区尺寸：≤800×850×1300mm；

- 2.具有实时温度曲线显示界面；

- 3.二氧化碳传感器类型：红外线传感器

- 4.容积：≥250L；

- 5.控温范围：+5-60℃；温度波动度：±0.5；温度均匀性：±0.5；

- 6.CO2浓度控制范围：0-20%；

- 7.增湿方式：底部水自然蒸发方式；

- 8.HEPA过滤器，针对直径大于等于0.30μm的颗粒，过滤效率达99.9%；标配减压阀；

- 9.配备报警系统：高低温报警，CO2 浓度报警，门未关严报警，独立过热保护装置。

- 10.可接入温度监控系统。