- SBC-2025-L013荧光原位杂交仪

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 样本量支持1-12片/次

- 不少于三种操作模式：变性、杂交、多点控制

- 升温时间(37℃升至95℃) ≤2分钟，降温时间(95℃降至45℃) ≤6分钟

- 温度控制范围  室温 +5℃～99℃，温度设置范围  35℃～99℃，温差≤±1℃

- 自动检测参数是否准确，实验进程实时显示

- 温度控制不受玻片数量影响，保证温度均一