**SBC-2025-331/339中心实验室设备第二批**

**设备功能要求、配置说明及技术需求**

鼓风干燥箱

技术参数：

1.定时范围 0～9999min

2.控温范围 RT+10～200℃/RT+10～250℃

3.恒温波动度 ±1.0℃

4.温度分辨率 0.1℃

5.温度均匀度 ±3%（测试点为100℃）

6.工作环境温度 +5～40℃

7.容积≥200L

万分之一天平

技术参数:

1.最大称量值：≥220g

2.可读性：0.1mg

3.典型值重复性：0.08mg，

4.典型值偏载误差：0.12mg（100g）

5.典型值线性偏差: 0.06mg

6.典型值最小称量值（USP，允差 = 0.10%）：160mg

7.稳定时间：≤2s

8.灵敏度温度漂移：0.0002%/℃