**SBC-2025-L017超低温冰箱**

**设备功能要求、配置说明及技术需求**

1、有效容积：≥620L；

2、温度控制范围：-40 度至-85 度可调；

3、具备全面保护措施：压机开机延时保护、断电间隔保护、压力高保护、密码保护、故障模式正常运行保护；

4、高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池低电量报警、系统压力过高报警、开门报警等系列安全报警功能，确保使用安全；报警方式设计声音蜂鸣报警、独立报警图标报警、可接远程报警；

5、制冷单元：制冷系统采用双制冷单元，单制冷单元故障时，冰箱内温度仍可稳定保持在-70℃以上

6、智能控制系统：LCD 液晶触摸显示屏，控制精度高达0.1℃，均匀控温，设有密码保护防止随意调整；

7、防尘网方便开启，清洗方便；