**SBC-2025-L021全自动快速组织脱水机**

**设备功能要求、配置说明及技术需求**

1. 处理技术：多态高频超声空化组织处理技术；
2. 包埋盒数量识别：自动检测识别出包埋盒数量；
3. 定量上液：根据识别包埋盒数量自动定量加载试剂；
4. 最大处理通量：不少于90例/小时；
5. 最大载机量：不少于200例；
6. 批次处理间隔：不多于40分钟/批次；
7. 具备固定缸、2个处理缸、浸蜡缸、新试剂储存箱、废试剂储存箱
8. 组织脱水时间：小组织（0.3cm及以下点状活检及0.1cm穿刺标本）不多于40min；大组织（直径≤1.5，厚度0.2cm）不多于90min
9. 试剂升温速度：大约5min达到45°C；
10. 蜡缸融蜡速度：设定65℃时，蜡缸融化需4～6小时
11. 试剂管理：设备1次最大可加载10L新试剂，1次加载多天使用；废液自动收集；一次按键，加载试剂后原桶自动回收废液；
12. 预约化蜡：具有定时预约化蜡功能；
13. 显示器：高清彩色触摸屏；
14. UI界面实时显示设备运行状态；

15.报警方式：声音和文字。