**SBC-2025-L024熏蒸治疗仪**

**设备功能要求、配置说明及技术需求**

1、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现；

2、容量：双缸设计，总容量不少于3500mL；

3、采用双喷头设计，可同时喷出2种不同的药物进行不同的治疗；

4、药液液面过低时，具备声音警报功能

5、治疗结束、预热达到设定温度时具有声音提示；

6、预热及治疗功率多档调节

7、预热设定温度为50℃～90℃可调，步长1℃，允差±20%；

8、药液加热到95℃时间≤15min；

9、当加热指定温度时，药液能自动从喷头均匀喷出，且在熏蒸过程中，保持气压的基本稳定；

10、治疗时间1～35min可调，步长1min，误差±5%；