- SBC-2025-115掌式彩色超声显像仪

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 1.系统硬件通道数：≥32通道。

- 2.主机体积小、重量轻、便携易用

- 3.支持的检查部位：颈动脉、血管、神经、肌骨等。

- 4.主机可配置独立显示器，支持手机、平板、电脑等智能终端。

- 5.主机支持即插即用，应用超声软件可自动启动。

- 6.主机具有热拔插更换功能：在开机状态下,冻结后可直接更换其他型号探头，并快速自动识别相应探头，进入相应检查类型。

- 7.设备具备智能省电模式，使用时间≥2小时。

- 8.穿刺引导单元（支持双线区间引导，位置及角度可调、支持屏幕中位引导线等）。

- 9.支持一键全屏放大。

- 10.支持图像模式：B模式、M模式、CF模式、PW模式

- 10.1 B模式

- 1)TGC：≥8段

- 2)增益：1%-100%

- 3)动态范围：30dB-120dB可调

- 4)局部放大倍数：≥10

- 5)扫查帧率: ≥30帧/秒；扫查线密度：≥256

- 6)探测深度：线阵：≥50mm

- 7)一键全屏、局部放大

- 10.2 M模式

- 1)M增益独立可调（1%-100%）

- 2)取样线位置可调

- 3)M扫描速度可调：多档可调

- 10.3 CF模式

- 1)标尺范围：-50 ～ +50cm/s

- 2)壁滤波范围：多档可调

- 3)取样框大小、位置可调

- 4)偏转角：-20°～ +20°（线阵）

- 10.4 PW模式

- 1)显示方式：B/D、B/C/D, 支持两同步、三同步模式。

- 2)显示控制：基线、扫描速度、降噪、自动描迹等。

- 3)最大速度：≥6.0m/s

- 4)最小速度：≤3mm/s

- 5)取样门（容积）：0.5～10mm。

- 6)偏转角：-20°～ +20°（线阵）

- 11.探头规格

- 线阵探头1把；≥96阵元，频率范围：5.0～12.0MHz，声窗口径：≥40mm，最大显示深度：150mm。

- 12.图文管理

- 1） 具有电影保存、回放功能，时长≥30秒。

- 2） 具有图像保存、导出、打印、删除功能。

- 3） 具有文字注释功能。