- SBC-2025-全自动生殖道分泌物检测分析仪

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 1.检测方法包括自动染色形态学镜检与抗原检测，可自由选择形态学或抗原检测三项或形态学+念珠菌抗原。

- 2.抗原检测要求包含：阴道毛滴虫抗原、加德纳菌抗原，念珠菌包括（白色念珠菌，热带念珠菌，近平滑念珠菌，热带念珠菌，光滑念珠菌）。

- 3.形态学可自动检测指标：上皮细胞、白细胞、脓细胞、红细胞、线索细胞、真菌孢子、芽生孢子、菌丝、滴虫、乳酸杆菌、短杆菌、球菌等有形成分；支持一步染色。

- 4.样品检测前可自动化处理：拭子上机，自动识别标本，自动添加稀释液，自动洗脱标本，自动丢弃采样拭子。

- 5.形态学自动检测包括：自动染色、CCD数字图像成像、自动聚焦、自动采图、自动识别。

- 6.样本量要求最小样本量≤800uL。

- 7.精密度：重复性一致率≥90%。自动评价：Nugent评分、AV评分。

- 8.检测速度：综合连续测速≥50个标本/小时，单检测卡测速≥75个标本/小时。

- 9.样本位：可同时上机检测≥50个标本。

- 10.报告单样式：形态学与功能学综合报告，图文并茂。

- 11.存储报告：≥10万个结果。

- 12.可连接医院局域网，实现单向LIS传输。