体表加温仪参数

由加温主机、加温毯组成，通过送风管连接。

##### 一 、加温毯主机参数

1.1 工作中风量输出稳定，风速高中低三个风域；

1.2采用经环氧灭菌处理的过滤系统： 高效过滤器，过滤效率≤0.2μm;

1.3过滤器更换周期：12月/次或2000h;

1.4采用3个温度传感器及3个温度保护开关，三级温度安全保障；

1.5★ 温度调节设置分多温度区间：25℃~45℃,连续可调，调节幅度0. 1℃(可快进);四档调温快捷键：室温/25℃、32℃、38℃、43℃, 常用温度一键可达；

1.6★ 充气式加温，工作中温度波动0.5℃ ;

1.7设有超温保护(风机异常、温度开关动作/故障、温度传感器故障)等，视觉报警+听觉报警+自动停机；

1.8采用PTC 陶瓷加热片作为发热体；

1.9屏幕可查看主机本次开机时间及累计开机时间，可设置倒计时；

1.10 主机具备息屏功能，任意键可唤醒；

1.11★主机具备调试功能，可预先设置开机运行参数及长时间运行后对输出准确性进行校准；

1.12标配推车，可以满足加温毯主机使用及平时收纳要求；

##### 二、加温毯参数

2.1加温毯由无纺布经高周波压合而成。根据手术部位及体型不同设计有不同的款式；

2.2加温毯需使用方便，减少医护人员的工作量；