- SBC-2025-L034层流床

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 一、基础结构参数：

- 1、标准尺寸：2300×1000mm（长×宽）左右，高度根据需求可调，适配门框。

- 2、静音脚轮设计，支持病房内移动；尺寸可定制。

- *3、材质与卫生标准：围挡材质细菌/真菌≤4CFU/g、消毒床罩内沉降菌≤1CFU/平皿（提供检测报告）。

- 二、空气净化系统：

- *1、洁净度等级：不低于ISO5级（百级）标准，多级过滤。

- 2、正压设计，无洁净死角，自净时间≤5分钟。

- 3、控制系统自带空气质量监测仪，实时显示0.5/2.5μm颗粒数及洁净度等级（百/千/万级）；

- 4、内置传感器实时显示温湿度（1-100℃、0-100%）、污染等级（优/良/差）、紫外线灯和过滤系统累计工作时间及寿命剩余时间等信息。

- 三、控制与安全功能

- 1、触控屏+遥控，调节风机（三档，600-1200m³/h）、照明、杀菌。

- 2、备用应急开关，主控故障时可启用。

- 3、消毒与防护：

- 3.1、紫外线灯（超过1小时自动关闭，泄漏量＜1μW/cm²）与照明互锁；

- *3.2臭氧泄漏＜0.003mg/m³；白色葡萄球菌灭杀率≥99.99%。