智能温湿度记录仪（有线传感器）技术参数

硬件

- 智慧温湿度记录仪运用物联网WSN技术，采用4G全网通+无线WIFI双通讯制式设计。

- 温湿度传感器采用高精度传感器，一个智慧温湿度记录仪记录仪终端包含内置环境温湿度监测，可外置接入一路超低温、两路普通温湿度传感器。

3、温度测量范围：（-200～100）℃，湿度测量范围（0～100）%RH4、温度测量精度：±0.2℃，湿度测量精度：±2%RH。

5、采用不小于2英寸TFT彩色显示屏。可同时显示实时温湿度数据，温湿度超标，显示数字提醒；屏幕显示内容：通道信息、传感器温湿度值、环境温湿度值、日期、时间、4G和WIFI无线通讯信号质量、锂电池电量、报警开关状态、报警状态、服务器连接状态。

6、终端自带内置大容量Flash存储芯片，储存数据≥80000组；

7、本地温湿度数据实时传输至云平台，当通讯断开连接支持断点记录，待通讯恢复后自动断点补传数据，确保数据的完整性，也可通过软件直接读取终端数据，供监管部门督查，确保数据不断链。

8、设备超限报警时，具有本地声光报警功能。

9、报警方式：声光报警、短信报警、微信小程序推送、电话语音报警；

二、软件：

平台管理功能(安装在服务器或云平台上)：

1.要求平台采用B/S架构，具备服务端的数据采集软件、基于 Web 的环境数据管理分析平台及其它移动端查看管理方式。

2.能实时在线监测所有温度监测点的数据，保存到系统数据库中，并在软件界面上实时显示出来。

3. 能查看数据记录，直观展示最近数据，支持全部设备查询。
4. 可实时监测设备温湿度数据，操作简单，接收全面，可以设置单台设备或者所有设备报警；可以选择不同时间段报警。

5.具有记录报警信息记录功能，确保报警信息的完整。
6.日志记录功能：用户日志、监控对象日志、设备日志，用户对公司、设备、监控对象、报警的一系列操作都会记录到日志，具有处理历史数据、诊断问题的追踪以及理解系统的活动等重要作用。