输液输血加温仪参数

- 主机结构:主机小巧，不占使用空间，方便移动与使用。

★显示屏：彩色触控显示屏，易于分辨观察。

★输入方式：触摸屏调节+按键式操作，可实时动态显示两个通道加热状态及加热时间；主机系统运行时间可显示，且可显示实时时间。

- 控制方法：微电脑温控系统，32 位处理器系统，软件控制系统与硬件保护系统独立运行， 保持最高安全级别；增强 PID 算法智能控制加温程序，感应环境变化与加温能效比达到合理控制。

3.  工作原理：干式加热法，非水循环，非缠绕式加热。

4.  温度单位:摄氏度℃ ,华氏度℉。

5.  温度设定范围：a)使用℃单位：32.0℃~42.0℃； b)使用℉单位：89.6℉~107.6℉。

6.  温度步进：a)使用℃单位：步进为 0.1℃ ； b)使用℉单位：步进为 0.2℉。

7.  温度精度： ±1℃。

8.  操作界面：中文界面，操作简单，加温范围 32℃~42℃连续可调，具备开机自检功能并预热。

9.  预热时间：从室温（23℃±2℃) 上升到 36℃小于 2min。

10. 加热时间显示范围：00:00-99:59（小时：分钟）。

11. 键盘锁定：设备发生报警时自动解除键盘锁定；键盘自动锁定功能，可选择开启或关闭。

12. 适用输液器：专用或标准一次性 PVC 输液器。

13. 加温方式:双通道加温仪，对双管路同时进行加热，也可单独进行加热；

14. 硅胶加入管长度规格：有 0.5 米、0.9 米、1 米、1.2 米、1.4 米和 1.6 米多种长度可选， 适合外径 3-5mm 或 6-8mm 各输血输液管路。

15. 耗材:直接加温常规输血输液管路，无需专用耗材，节约成本。

16. ★参数记忆功能：开启该功能，设备开机时默认上次设置的参数，关闭时则为设备默认参数值。

17.★信息记录功能：可存储至少40000 条历史记录。

18. 亮度控制：自动背光模式，也可手动调节。

19. 手动背光调节：1 档-10 档可调。

20. ★背光延时：常亮、延时（1 分钟-10 分钟可调）、关闭。

21. 报警功能：当产品运行异常时有声音、灯光报警和屏幕提示；发生报警时自动停止加热。

22. 报警音量：可调。

23. ★设备报警最大延迟时间：不超过 10 秒。

24. ★静音功能：设备报警后，机器自动停止加热，有“静音 ”键可将报警声关闭，关闭后或有新的报警出现时，重新恢复报警声。

25. ★操作者在远距离（4米外）时可以清晰看到指示灯。

26. 工作条件：a)环境温度：﹢5℃~﹢40℃ ；b)相对湿度：20％～90％ ；c)输入功率：180VA； d)大气压力：70.0kPa～106.0kPa ；e)交流供电：100V-240V～，50Hz/60Hz±1Hz。

27. ★安全要求：符合GB9706.1-2020《医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通 用要求》和 YY 9706.108-2021《医用电气设备 第 1-8 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南》标准的规定。 电击防护类型： Ⅱ类；电击防护程度 CF 型；进液防护等级：IPX3；

28. ★电磁兼容：符合 YY9706.102-2021《医用电气设备 第 1-2 部分：基本 安全和基本性 能的通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验》标准的要求。