中频治疗仪

1、载波波形为正弦波，载波频率：1kHz～12kHz，其允差±5%；

2、最大输出电流:应为0-75mA（r.m.s），允差±10%；

3、电流变化率：治疗仪负载在 500Ω士50Ω范围内，输出电流变化率不大于10%；

4、调制频率范围：治疗仪调制频率范围为0-150Hz,允差±10%；

5、调制波形：正弦波、三角波以及方波;

6、调幅度：治疗仪的调幅度0%-100%范围内，允差±5%；

7、差频频率范围：干扰电差频频率应在0-200Hz范围，允差±10%或者±1Hz取较大值；

8、动态节律：干扰电动态节律为4s～10s，允差±10%；

9、差频变化周期：差频变化周期为15s～60s，允差±10%；

10、治疗时间：1-99分钟（1分钟步进）,允差±5%；

11、最大吸引压力：设备吸引压力调整范围为60-180mmHg，允差±10%或±10mmHg取较大值；

12、噪音：仪器工作时，噪音不大于60dBA;

13、电极板预热装置最高加热温度不大于45°C；

14、水瓶保温装置最高温度不大于60°C；

15、输入功率400VA，产品尺寸：484*516*1468mm;

16、4通道独立输出，可同时治疗4个患者；

其他：

A、吸附电极

1.采用双层水汽分离设计的轻薄贴身吸附电极，便于贴身使用，有效防止使用过程中吸附电极海绵导电水分流失和温度的流失，全面保证治疗的舒适性。

2.配备多种吸附电极供选择，小号电极用于关节等小部位治疗，大号电极碗用于腰背部等大部位治疗，多极复合电极作用于小部位便捷使用，一放即可

B、吸附连接线设计

3.每个通道输出线采用4合1线吸附电极连接线的轻薄设计，避免多次繁琐插拔有效提高使用寿命；