- SBC-2025-L036-80℃冰箱

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- -80℃超低温保存箱技术参数

- 一、用  途：

- 主要用于保存临床及基础研究中的血样、尿液、生物组织等。

- 二、主要指标：

- 1、样式：立式，单门。

- 2、有效容积(L)：不少于550。

- 3、外部尺寸(宽*深*高)：不少于850*950*1950mm。

- 4、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-85℃范围内，控温精度0.1℃。

- 5、内胆材料：采用304不锈钢内胆

- 6、箱内标配不少于3层304不锈钢搁架

- 7、内门一道门封，门封采用硅胶材料，最低耐温-100℃。

- 8、标配机械锁，可加挂锁。

- 9、微电脑控制，标配LED屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，能设定高低温报警，具有故障指示灯。

- 10、具有数据下载功能，可以通过USB接口下载箱内温度、温度报警记录等。

- 11、多重保护系统：开机延时保护、压机高温保护、过电流保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护。

- 12、多重报警系统：（声光报警方式）高低温报警、开门报警、断电报警、冷凝器高温报警、环温报警、电池电量低报警、通讯故障报警、传感器故障报警，选配远程报警接口。

- 13、采用进口品牌压缩机，动力强劲，质量更可靠；

- 14、存储安全：双压缩机，完全独立两套系统，可以保证一套系统出现故障时，另外一套系统还能正常运行。

- 15、25℃环温时，机器从空载降温到-80℃时间≤3h。

- 16、标配USB模块，可记录箱内实际温度等数据不少于10年。

- 17、标配蓄电池

- 18、标配门框自动防凝露功能，减少门框结霜现象。

- 19、无螺丝钉固定式、可拆卸防尘网罩，便于清洁。

- 20、底部带有四个万向轮和两个调节脚，方便移动和固定。

- 21、具有可加热泄压阀，可满足短时间内连续开门。

- 22、可配置不少于16个冻存架。