气管插管用电子喉镜参数

- ※产品为一体式结构设计，需配合一次性使用喉镜片使用

- 显示屏尺寸≤3.0″TFT液晶显示屏

- ※喉镜片支架长度TD-C-IV-3（成人）84±6mm

- ※喉镜片支架端宽度TD-C-IV-3（成人）9±1.5mm

- ※喉镜片支架端厚度TD-C-IV-3（成人）9±1.5mm

- ※显示器前后转动角度130°±10%

- 显示器左右转动角度270º±10%

- 观察视角60°±15%

- 待机时间＞2h

- 充电时间＜3小时

- 图像分辨率：≥7.87lp/mm

- 光照度＞150Lux

- 景深：5-100mm

- 支持低电量提示功能：电量不足时橙灯亮

- 喉镜片和喉镜配合后具备防雾性能

- 充电器输入：100-240VAC,50-60HZ

- 充电器输出：5V，2.0A

- 充电次数＞300次

- 使用期限≥6年