全自动凝血仪参数

1.※检测方法：凝固法、发色底物法、免疫比浊法。

2.检测项目：可检测PT、APTT、TT、FIB、D-Dimer、FDP、AT-III、LA、抗Xa、凝血因子等凝血相关项目。

3.检测速度：PT≥400T/h，凝血4项≥100T/h。

4.试剂位：≥30个，其中具有≥25个8-20 ℃低温冷藏仓位及搅拌功能，能自动识别试剂品种、规格、位置及剩余测试次数，具有倾角设计，减少死腔量。

5.样本位：≥50个，支持任意原始管，均可做急诊。

6.进样系统：具备条码识别系统，样本扫码可直接上机，样本支持随意放入，具有LIS双向通讯功能，样本信息可自动输入。

7.自动复检：支持样本自动重稀释及自动重测。

8.反应杯：一次性载入≥1000个反应杯，不停机更换耗材。

9.三甲医院装机量：≥5家

10.※参加国家卫健委室间质评家数：参加2024年国家卫健委室间质评使用凝血仪医院家数≥300家。

11.招标时应提供凝血4项试剂报价，即提供PT、APTT、TT、FIB四项试剂报价。