- SBC-2025-L042双极电凝

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 具备切割、混切、电凝、双极电凝等功能

- 具有记忆功能，重新启动开机时出现上次使用功率设定值

- 具有中性电极接触质量监测电路，可以检测极板和病人接触面积，系统检测评估极板与皮肤的有效接触面积，一旦发现接触面积下降到危险水平，系统自动切断输出，并报警提示。可以检测使用单极、双极负极板。

- 具有自动补偿功能，稳定输出功率，使损耗降至最低。

- 可以配合氩气系统、内镜、宫腔镜等使用

- 设备所述类型：CF型

- 额定输出功率：

a) 切    割：          1W ～ 350W（负载500Ω）

b）混    切1：        1W ～ 200W（负载500Ω）

c）混    切2：        1W ～ 150W（负载500Ω）

d）电    凝1：        1W ～ 120W（负载500Ω）

e）电    凝2：        1W ～ 100W（负载500Ω）

f）双极电凝：          1W ～ 70W （负载200Ω）