- SBC-2025-L038射频热凝温控设备

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 1.独立四通道设计，精准控温，完全独立控制。具有 1-4 路输出，实时控制四个电极的温度，可以同时治疗四个不同靶点。实现四路单极或两路 双极同时工作，支持多靶点治疗。

- 2.可适配带药物注射功能的电极（三合一电极，即套管针、电极、注射管路在同一产品型号中），便于消融治疗结束后进行原位药物注射。设备具有实时阻抗监测功能。

- 3.感觉/运动刺激模式: 频率 2-200Hz，脉宽 0.1-3ms，电压刺激 0-5V，步长精度可达 0.01v, 连续可调。电流刺激模式 0-10mA，步长精度可达 0.01mA。

- 4.热射频和脉冲频模式设备输出：时间设定范围 5s-30min（分钟）；功率范围：0-50W 。

- 5.阻抗监测范围：0-3000Ω，准确度：30Ω-100Ω；100Ω-3000Ω±20%，电阻可调节。

- 6.电压范围：热射频：0-100V；脉冲射频：0-100V；输出电流 0-700mA；输出电压：0-100v 。

- 7.配套耗材：一次性使用射频套管包括直头、弯头，可提供弯钝头射频套管。

- 8、中性电极板工作状态：有工作状态提示，能判断是否连接状态，根据情况提示连接中性电极板。