- SBC-2025-L037无创实时动脉血压及血流动力学监测系统

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 用途:用于成人动脉血压、脉搏和血流动力学参数的无创实时监测。

- 1.系统监测显示类别需有：血压及血压波形、脉率、血流动力学参数和动力学轨迹，以及被测者的性别、身高、年龄和体重等病人资料。

- 2.在持续监测的过程中，应不影响动脉供血和静脉血液回流。

- 3.具备趋势图显示：可显示每一搏血压、脉搏、心输出量的趋势图及幅度尺度的调整。

- 4.血流动力学轨迹：血流动力学参数的连续实时变化应能以移动图标运行轨迹的形式、动态直观展现出来，其中左右两条轨道是参数的警戒值，此警戒值应可以进行调整。直观显示患者各参数所处状况，并有报警、警戒、正常的颜色区别。

- 5.系统需能实时连续监测反映血压的参数：收缩压(SBP)、舒张压(DBP)、平均压(MAP)。

- 6.系统需能实时连续监测反映液体容量管理的动态指标参数：每搏量变异度（SVV）、脉压变异度（PPV）。

- 7.系统需能实时连续监测反映心功能的参数：连续心输出量(CCO)、连续心指数（CCI）、每搏量(SV)、每博量指数(SVI)。

- 8.系统需能实时连续监测反映血管外周阻力的参数：全身血管阻力（SVR）、全身血管阻力指数（SVRI）。

- 9.系统需能实时连续监测反映全心状况表现的参数：心输出力（CPO）、心功输出指数（CPI）。

- 10.系统需能实时连续监测反映心肌收缩力的参数：等容收缩期指标（dP/dt max）。

- 11.参数测量参考范围：

- 血压测量范围：0～300mmHg；血压报警值设定范围：连续收缩压：20～280mmHg；连续舒张压：10～180mmHg；连续平均动脉压：20～240mmHg，脉率范围：30bpm～250bpm。连续心输出量：0-20L/min；等容收缩期指标：0-6000 mmHg/s；心输出力：0-10W；心功输出指数：0–10 W/m2；全身血管阻力指数：0-6000 dyn.s.m2/cm5；连续心指数：0-20L/min/m2 、每搏量指数：0-100 mL/m2 。

- 12.系统应具备可调整传感器与心脏水平位置误差的功能。

- 13.设备操作步骤简便、系统界面直观形象、具有自动校准和人工调整功能。