- SBC-2025-L043普通PCR仪

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 用途：开展组织学相关NGS检测

- 一．基本性能：

- 1. 适用管型：48*0.2ml+48*0.2ml(单管)、8联管；

- 2.液晶显示：彩色液晶显示屏，实时图文显示运行状态；

- 4.风道设计：前进风后出风设计

- 5.APP功能：手机移动端同步app，实时监控设备运行情况，并可远程操控多台联网设备

- 6.断电保护功能，恢复供电后继续完成未完成的程序；

- 二：温度功能

- 1.温度范围：4-105℃；

- 2.最大升降温速率：6 ℃/sec

- 3.控温精度：≤±0.1℃6.

- 4.温度均一性：≤±0.2℃ (55℃、72℃)、≤±0.25℃ (95℃）；

- 5.变速温度可调：0.1 - 6℃/sec；

- 三：分区功能

- 1.技术方案：双头多组独立模块，单独控温；

- 2.列间温差范围：0.1-6℃

- 四、软件功能

- 1.程序存储数：≥2000

- 2.最大步骤：100个，可做二重嵌套循环

- 3.最大循环数：标准循环99（嵌套2级）可做巢式PCR；

- 4.时间递增/递减：0-9分59秒可做Long PCR；

- 5.温度递增/递减：0-9.9℃可做Touchdown PCR；

- 五、热盖功能

- 1.热盖温度：30-110 ℃；

- 2.热盖压紧方式：一次压紧热盖；

- 3.热盖自动关闭：样品台温度低于用户设定值或程序结束时，热盖自动关闭。